附件：

全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准

（2011—2015年）

一、通用检验实验室

1、物理检验实验室

| 序号 | 设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗透压仪 | 测量范围：（mOsm/kg）0～3000； 精度 ＜500时：2mOsm/kg；＞500时：0.5% | 1 |
| 2 | 表面粗糙度样块 | Ra： 0.05μm～6.3μm | 1 |
| 3 | 扭转试验机 | 量程：36000圈，精度：0.5% | 1 |
| 4 | 声级计 | 量程：25dB～140dB 精度：0.5dB； | 1 |
| 5 | 比重计（重表） | 精度：±0.1 | 1 |
| 6 | 比重计（轻表） | 精度：±0.1 | 1 |
| 7 | 表面粗糙度仪 | 精度：±0.01μm | 1 |
| 8 | 布氏硬度计 | 量程：钢球≤450HBS，硬质合金球≤650HBW | 1 |
| 9 | 洛氏硬度计 | 量程：20～88HRA，20～100HRB,20～70HRC，精度：±2% | 1 |
| 10 | 邵氏硬度计 | 量程：0～100HD | 1 |
| 11 | 维氏硬度计 | 量程：1～50kg，精度：±3% | 1 |
| 12 | 显微硬度计 | 量程：0.1～5kg，精度：±3% | 1 |
| 13 | 超声波清洗器 | 容量：4L或52L等 | 2 |
| 14 | 尘埃粒子计数器 | 0.3～50μm，精度：±6% | 2 |
| 15 | 风量仪 | 量程：200～5000m3/h,精度：±5%FS | 2 |
| 16 | 微压差计 | 量程：0～±10kPa，精度:±0.2%的读值 ±10kPa | 2 |
| 17 | 澄明度测定仪 | 照度：500lx～4000lx | 2 |
| 18 | 摆锤式冲击试验机 | 能量：50J，精度：±1% | 1 |
| 19 | 电子万能材料试验机 | 量程：5N～5000N，精度：0.5% | 2 |
|  |  | 量程：1T、10T、30T,精度：0.5% | 3 |
| 20 | 体视显微镜 | 5倍～200倍 | 1 |
| 21 | 全功能金相分析仪 | 400倍，200倍，100倍 | 1 |
| 22 | 半自动切片机 | 切片厚度：0－600μm | 1 |
| 23 | 金相样品镶嵌机 | 可同时镶嵌12个样品 | 1 |
| 24 | 风量罩 |  | 1 |
| 25 | 水压给压仪 | 测量范围≥30MPa | 1 |
| 26 | 集尿袋贮水器 |  | 1 |
| 27 | 数显万能角度尺 | 0～360° | 1 |
| 28 | 数显深度尺 | 读数精度：0.01 mm | 1 |
| 29 | 数字厚度测量仪 | 读数精度：0.001mm； | 1 |
| 30 | 轮廓投影仪 | 量程：100×50mm，精度：1μm | 1 |
| 31 | 电动振筛机 | 1400转/分，100目，200目，325目，400目等 | 1 |

2、化学检验实验室

| 序号 | 设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水装置 | 出水电阻率：18.2兆欧/厘米，每小时制纯水＞60L | 1 |
| 2 | 磁力搅拌器 | 双向，加热 | 2 |
| 3 | 涡旋搅拌器 |  | 2 |
| 4 | 电冰箱 |  | 4 |
| 5 | 电导率仪 | 0.00～199.9ms/cm | 1 |
| 6 | 电动振筛机 | 1400转/分，100目，200目，325目，400目等 | 1 |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 精度：±1℃ | 5 |
| 8 | 超级恒温水浴 | 精度：±0.1℃ | 2 |
| 9 | 折射率仪 | 准确度±0.0002 | 1 |
| 10 | 分析天平 | 量程：0～10kg，精度：0.1kg | 1 |
|  |  | 量程：0.1mg～450g, 精度：0.1mg | 2 |
|  |  | 量程：0.1mg～210g, 精度：0.1mg/0.01mg | 1 |
| 11 | 旋转蒸发器 |  | 1 |
| 12 | 高效液相色谱仪 | 量程：190～260nm，400～760nm，精度：±1nm | 1 |
| 13 | 气相色谱仪（顶空进样器） | 量程：99mm，稳定性：0.02% | 1 |
| 14 | 傅利叶红外光谱仪（配红外显微镜） | 红外光谱仪：7800～350cm-1，精度：0.008cm-1 红外显微镜: 7800～600cm-1 , 精度：10μm | 1 |
| 15 | 原子吸收分光光度计 | 量程：186～860mm，精度：0.2nm | 1 |
| 16 | 数字式自动旋光仪 | 量程：±45°,精度：0.001º(最小读数单位) | 1 |
| 17 | 紫外可见分光光度计 | 量程：190～1100nm，精度：±0.3nm | 2 |
| 18 | 精密酸度计 | 量程：0～14pH，精度：0.01pH | 2 |
| 19 | 老化试验箱 | 室温～200℃ | 1 |
| 20 | 高温箱式电阻炉 | 量程：～1300℃，精度：±1.5℃ | 2 |
| 21 | 恒温恒湿试验箱 | 室温～80℃，±0.3℃；30～98%（RH），±2% | 2 |
| 22 | 电热鼓风干燥箱 | 温度波动≤±0.1℃，±0.5℃，室温～300℃，显示精度0.1℃ | 4 |
| 23 | 通风柜 |  | 4 |
| 24 | 微粒分析仪 | 2μm～50μm，5ml，100ml，500 ml，精度：±3% | 2 |
| 25 | 旋转粘度计 | 量程：1-106Vmpa·s，精度：±5% | 1 |
| 26 | 冰柜 | -20℃ | 1 |
| 27 | 冷藏箱 | 范围:1℃～8℃ 精度:±1℃ | 2 |
| 28 | 蠕动泵 | 量程：0.03～30ml/min, 六通道 | 2 |
| 29 | 单通道数字火焰光度计 | 精度:2% | 1 |
| 30 | 恒温水浴振荡器 | 量程：5℃～90℃ 精度：±0.1℃ | 2 |
| 31 | 电位滴定仪 | 电位：0.1mV,pH值：0.001,温度：0.1℃ | 1 |
| 32 | 真空干燥箱 |  | 1 |

3、生物学评价检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2培养箱 | 温度：室温＋５℃～６０℃，CO2控制范围0.0～20.0％ | 2 |
| 2 | 超低温冰箱 | -80℃ | 1 |
| 3 | 低温冰箱 | -40℃ | 2 |
| 4 | 电冰箱 | -20℃ | 4 |
| 5 | 均浆仪 |  | 1 |
| 6 | 控温多用高速组织捣碎机 |  | 1 |
| 7 | 细胞组织破碎仪 | 输出功率：500W/20KHZ，定时：1秒至10小时。温度探针：1-100℃ | 1 |
| 8 | 恒温摇床 | 速度可调，精度：±1℃ 空气浴、水浴 | 2 |
| 9 | 低温高速离心机 | -20～40度，300～23300 RPM | 2 |
| 10 | 钢瓶 | 纯氮、普氮、二氧化碳、氧气、氩气 | 各1个 |
| 11 | 液氮容器 | 15L、30L、45L | 选配2个 |
| 12 | 倒置显微镜 | 显微镜总倍率：10X、20X、4X～18X、4X～18X；物镜倍率：1X、2X、0.4X～1.8X(变倍物镜)，0.4X～1.8X(变倍物镜)；工作距离：105mm、100mm、100mm； | 2 |
| 13 | 细胞计数仪 |  | 1 |
| 14 | 超净试验台 | 净化等级：100级 | 5 |
| 15 | 生物安全柜 | 级别：Ⅱ级A2；过滤效率：99.999﹪ | 3 |
| 16 | 生化培养箱 | 4℃～50℃ | 4 |
| 17 | 全自动酶标仪 | 读数范围：0.000～4.000A，线性范围：0.000～2.400A，重复性CV≤0.7%，稳定性：工作1小时后，漂移量≤±0.007A。具有荧光、化学发光功能 | 1 |
| 18 | 自动洗板机 | 残留体积：每孔残留体积≤3ｕl，分配重复性：对于标准96孔板，在300ｕl注射量时，CV值不大于6%，分配准确度：平均体积±3% | 1 |
| 19 | 微量振荡器 |  | 2 |
| 20 | 全自动菌落计数仪 |  | 1 |
| 21 | 细菌鉴定系统 | 可鉴定常见的肠道菌、非肠道革兰氏阴性菌、革兰氏阳性球菌、厌氧菌、李斯特菌、弯曲菌、酵母菌及棒状杆菌在内的530多种细菌的鉴定工作；鉴定结果符合率：革兰氏阴性菌卡＞96%，革兰氏阳性菌＞96%，酵母菌卡＞98%；特异性：＞98%，敏感度：3/64 ml/g | 1 |
| 22 | 双重纯水蒸馏器 |  | 1 |
| 23 | 高压蒸汽灭菌器 |  | 4 |
| 24 | 实验动物房及设施 | 符合国家有关要求 | 1 |
| 25 | 智能型动物房监控主机 |  | 1 |
| 26 | 小鼠IVC | 洁净度：100级 | 2 |
| 27 | 大鼠IVC | 每套20笼，洁净度：100级 | 4 |
| 28 | 地鼠IVC | 洁净度：100级 | 2 |
| 29 | 屏障实验台BE IVC | 洁净度：100级 | 2 |
| 30 | 豚鼠笼架（含笼） |  | 4 |
| 31 | 犬笼架（含笼） |  | 2 |
| 32 | 多功能兔固定架 |  | 30 |
| 33 | 恒温鼠兔手术台 |  | 1 |
| 34 | 恒温犬、猪手术台 |  | 1 |
| 35 | 动物用呼吸麻醉机 | 大动物（犬、猴、猪等） | 1 |
| 36 | 无菌实验室 | 符合国家有关要求 | 2 |
| 37 | 电子天平 | 千分之一 | 2 |
| 38 |  | 万分之一 | 1 |
| 39 | 鼓风干燥箱 | 室温～300℃ | 3 |
| 40 | 恒温水浴 | 精度：±1℃ | 4 |
| 41 | 恒温水浴 | 精度：±0.1℃ | ２ |
| 42 | 热原仪 | 37℃～41℃，±0.01℃ | 1 |
| 43 | 细菌内毒素定量测定仪 | 32孔动态试管仪;恒温37±0.2℃;32个封装光路;30钟内吸光度漂移小于±3mabs | 1 |
| 44 | 旋涡混合器 | 定时、任意调速、最高转速2800rpm | 2 |
| 45 | 可调式移液器 | 0.1～2μl、0.5～10μl、10～100μl、100～1000μl | 各2个 |
| 46 | 电动移液器 | 8、12头 | 各2个 |
| 47 | 生物组织脱水机 | 单缸容积：1000ml ；单缸处理时间：分别独立可调；温度预置范围：0℃～99℃；换缸停留滤液次数：15次内可调；搅拌速度：可调 | １ |
| 48 | 石蜡包埋机 | 熔蜡缸温度预置范围：0～99℃ 控温精度：±2℃；保温缸温度预置范围：0～99℃ 控温精度：±2℃；工作台控温范围：0～99℃ 控温精度：±2℃；镊子座控温范围：0～99℃ 控温精度：±2℃ | 1 |
| 49 | 全自动组织切片机 | 切片模式，手动模式：连续，摇摆式；电动模式：单一、连续、步进；厚度：1μm～100μm，带体视镜 | 1 |
| 50 | 冷冻切片机 |  | 1 |
| 51 | 生物组织摊烤片机 | 摊片温度设置：0～99℃；烤片温度设置：0～99℃；烘片温度设置：0～99℃ | 1 |
| 52 | 生物组织染色片机 | 液缸数量至少14个；处理时间：可在0分1秒—59分59秒内任意设定；搅拌次数可调 | 1 |
| 53 | 包埋盒打印机 | 打印速度每分钟15个以上 | 1 |
| 54 | 载玻片打印机 | 打印速度每分钟10张以上 | 1 |
| 55 | 全自动封片机 | 封片速度每分钟5张 | 1 |
| 56 | 全自动智能数字式荧光显微镜 | 正置全电动、智能显微镜，观察模式：明场/相差/荧光，软件带病理图像分析系统 | 1 |
| 57 | 共聚焦倒置显微镜 | 内置激光光源波长分别为405, 473, 559 及635 nm | 1 |
| 58 | 普通离心机 |  | 2 |
| 59 | 全自动生化分析仪 | 速度：≥200个测试/小；分析项目：≥35项；.波长范围：340～620nm；采用光栅技术，8～12个固定波长；吸光度：0～3.0ABS5；分析方法：≥8种；开放通用试剂；样品：样品量2～50μl；加样精度0.1μl；最小反应量≤250μl；样品位≥60个，试剂位≥30个；样品及试剂位具冷藏功能；反应时间选择：≥4种；反应温度37±0.1℃；全电脑控制。 | 1 |
| 60 | 血小板聚集凝血因子分析仪 | 四通道一致性:≤5%；温度控制:37±1.5℃;重复性误差:血小板聚集≤15%,凝血≤5% | 1 |
| 61 | 全自动血细胞分析仪 | 3分类，线性范围： WBC：0～250×109/L，RBC：0～8×1012/L ，HGB：0～240g/L，PLT：0～2000×109/L； | 1 |
| 62 | 全自动血细胞分析仪 | 5分类，并至少具有1６种动物血测试模式；分析速度≥90个标本/小时；线性范围： WBC：0～250×109/L，RBC：0～8×1012/L ，HGB：0～240g/L，PLT：0～2000×109/L；分析参数>25项 | 1 |
| 63 | 电解质分析仪 | 分辩率：0.1mmol/L,精度：≥3% | 1 |
| 64 | 尿液分析仪 | 至少测定１３项指标 | 1 |
| 65 | 氨基酸分析仪 |  | 1 |
| 66 | DNA序列分析仪 |  | 1 |
| 67 | 血糖分析仪 | 测试范围：1.1～33.3mmol/L | １ |
| 68 | PCR扩增仪 |  | １ |
| 69 | 蛋白电泳仪 |  | １ |
| 70 | 血小板分析仪 |  | １ |
| 71 | 冻结干燥器 |  | 1 |
| 72 | 药物溶出度仪 | 浆杆摆动幅度不超过±0.5mm；转篮摆动幅度不超过±1mm；转杆与溶出杯的同轴度小于2mm；转速:25-250转/分；转速分辨率:1转/分；控速精度:偏差不超过4%；温度:室温-45℃；温度分辨率:0.1℃；控温精度:偏差不超过±0.3℃；工作噪声:小于60dB | 1 |
| 73 | pH、电导率、离子浓度综合测试仪 | pH测量范围:pH -2.000～19.999，电导率0.01μS/cm～1000mS/cm; | 1 |
| 74 | 超纯水机 | 水质指标电阻率18.2兆欧，总有机碳<5ppb，配可定时、定量取水的采水臂；满足色谱、澄明度等实验用水 | １ |
| 75 | 微波炉 |  | 1 |
| 76 | 紫外分光光度计 | 波长范围:190-900nm;分辨率:0.15nm;波长准确度：±0.3nm;波长重复性:±0.1nm;吸收度准确度:±0.002Abs(0-0.5Abs), ±0.004Abs(0.5-1Abs)±0.2%T | 1 |
| 77 | 体视显微镜 |  | １ |
| 78 | 裂隙灯显微镜 | 裂隙宽度：0～9mm连续可调；裂隙高度：1～8mm连续可调；裂隙角度：0～180°任意旋转；裂隙倾斜角：0～23°；裂隙灯整体水平旋转角：左、右可旋转30° | １ |
| 79 | 多道生理记录仪 | 至少８道 | 1 |
| 80 | 皮肤光毒性实验仪 |  | １ |
| 81 | 流式细胞仪 |  | １ |
| 82 | 化学发光标记免疫分析仪 | 6进样式，试纸条开放 | 1 |
| 83 | 滚压式血泵 | 50～600mL/min、1～300mL/min，4滚轮，可同时使用2套管路 | 4 |
| 84 | 微生物鉴定用红外光谱仪 | 光谱分辨率：优于0.16cm-1，灵敏度：优于45000：1 （峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DTGS检测器），配全自动细菌分析附件 | 1 |
| 85 | P2实验室 | 符合国家有关要求 | 1 |
| 86 | 细胞实验室 | 符合国家有关要求 | 1 |
| 87 | 遗传毒性实验室 | 符合国家有关要求 | 1 |
| 88 | 浮游菌检测仪 |  | 1 |

4、电气安全检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器变频变压测试仪 | 45～600Hz 0～1200V 0～999s | 1 |
| 2 | 变压器负载台（过载、短路） | 电源三相输入；输出单相/三路、三相/三路；输出电流4A～50A,时间1s～99h任意选择 | 2 |
| 3 | 在线绕组温升测试系统 |  | 1 |
| 4 | 标准试验指、试验针、无关节试验指、试验钩、试验棒、圆棒 | 圆棒直径12mm，一端为平面，一端为半球面 | 2 |
| 5 | 冲击试验器 | 0.5±0.05J | 2 |
| 6 | 辐射剂量率仪 | 0～1000 μSV /h 响应时间 5～7s | 1 |
| 7 | 电流表 | 0.075～30A（真有效值） | 2 |
| 8 | 电压表 | 0～600V 0.5级 | 2 |
| 9 | 电源线防护套弯曲试验装置 |  | 1 |
| 10 | 电源线拉力扭转试验装置 |  | 1 |
| 11 | 刚度测试装置 | 45N | 1 |
| 12 | 高压探头 | 1000：1 | 1 |
| 13 | 存储示波器 | 0～100MHz | 3 |
| 14 | 存储示波器 | 0～500MHz | 2 |
| 15 | 接地电阻测试仪 | 空载电压不大于6V，0.001Ω～0.600Ω±5% | 3 |
| 16 | 剩余电压测量仪 | 0～242V | 2 |
| 17 | 电容测量仪 | 0.01pF～9999uF | 1 |
| 18 | 除颤效应测试仪 | DC2～5kV | 1 |
| 19 | 数显推拉力计 | 0～1000N±0.1N | 3 |
| 20 | 防滴装置、防溅装置、防浸装置 |  | 1 |
| 21 | 耐压试验仪 | AC电压范围：0～5kV；DC电压范围：0～5kV；容量：500VA | 3 |
| 22 | 扭矩仪 | 0～500cNm 0.5级 | 1 |
| 23 | 钳形电流表 | 0～600A ±2%（交流响应为真有效值） | 3 |
| 24 | 球压试验装置 | 20N±0.2N | 1 |
| 25 | 加热箱（或老化试验箱） | 125℃±2℃ | 1 |
| 26 | 数字功率计 | 4kVA | 2 |
| 27 | 数字温度巡回检测仪 | 0～300℃±0.3% | 2 |
| 28 | 水压试验机 | 0～5MPa 1.5级 | 1 |
| 29 | 台式压力蒸汽灭菌器 | 135℃ | 1 |
| 30 | 网电源频率变换器 | 0～63A，45Hz～65Hz，0～400V | 1 |
| 31 | 温度测试角 |  | 1 |
| 32 | 设备稳定实验装置 | 00～150可调 | 1 |
| 33 | 医用漏电流测试仪 | 0～10mA ±5%（符合GB9707.1） | 3 |
| 34 | 医用设备提手加载装置 | 0～150kg | 1 |
| 35 | 硬木（50mm厚）、坡板 | 密度大于700kg/m3 | 各1块 |
| 36 | 泄漏电流测量仪 | 0～10mA±5%（符合GB4793.1） | 1 |
| 37 | 漏电起痕测试仪 | 0～600V | 1 |
| 38 | 水平-垂直燃烧试验机 |  | 1 |
| 39 | 试验钢球 |  | 2 |
| 40 | 维卡软化试验箱 |  | 1 |
| 41 | 红外黑体炉 |  | 1 |
| 42 | 三相数字功率计 | 50kVA，±0.5% | 1 |
| 43 | 脉冲发生器 | 1.2/50μs脉冲（GB/T16927） | 1 |
| 44 | 绝缘电阻测试仪 | 电压范围DC：-25V～-1000V； 测量范围：0.01MΩ～5000MΩ | 1 |
| 45 | 直流电子负载 | 连续功率：600W,峰值功率：1800W,电流：20A阻抗：0.3Ω到无穷大最大，输入电压240V恒流、恒阻厂家授权 | 1 |
| 46 | 爬电距离量规 | / | 1 |
| 47 | 测工机 | 测功机及其测试系统由测功机、控制器和输入电参数仪组成，它可以任意改变被测电机的负载，直接测量出电机空载、负载及堵转状态下电机的输入电压、电流、功率及输出转矩、转速、输出功率及效率 | 3 |

5、电磁兼容检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带X射线屏蔽的电波暗室（含控制屏蔽室和功放室） | 10m或3m | 1 |
| 2 | 屏蔽室 | 40m2 | 1～2 |
| 3 | EFT电快速瞬变/脉冲群测试系统 | 0.25kV～4kV | 1 |
| 4 | ESD静电放电测试系统 | 8kV | 1 |
| 5 | EMI测试系统（辐射及传导） | 9kHz～18GHz | 1 |
| 6 | 电压跌落测试系统 | 300V/16A（单相）或3*400V/32A(三相) | 1 |
| 7 | 计算机网络系统 |  | 1 |
| 8 | EMS测试系统（辐射） | 18V/m，26MH～6GHz | 1 |
| 9 | 浪涌测试系统 | 0.25kV～6kV | 1 |
| 10 | 射频传导抗干扰度测试系统 | 18V/rms | 1 |
| 11 | 无线电防护测试系统 |  | 1 |
| 12 | 谐波闪烁测试仪 |  | 1 |
| 13 | 喀呖声分析仪 |  | 1 |
| 14 | 三环天线 |  | 1 |
| 15 | 磁场换电路变压器 |  | 1 |
| 16 | Flicker阻抗 |  | 1 |
| 17 | 变频交流电源 | 12kVA 电压精度大于0.5% | 1 |
| 18 | 骚扰功率测试系统 |  | 1 |
| 19 | 工频磁场测试系统 |  | 1 |
| 20 | 插入损耗测试系统 |  | 1 |

6、 环境试验检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿箱（包括冷却系统） | 温度：-50℃～80℃ 湿度：0～99%RH 或根据专业检验范围选配其容积。 | 3 |
| 2 | 扫频振动试验台 | 根据专业检验范围选配 | 1 |
| 3 | 冲击碰撞试验台 | 根据专业检验范围选配 | 1 |
| 4 | 模拟运输试验台 | 最大试验负载100kg、400kg、1000kg； 空载位移幅值25mm； 最大加速度幅值250m/s2； 设时范围1～356400s | 2 |
| 5 | 实验室供电系统 | 120kVA | 1 |
| 6 | 低气压箱 | 压力范围＞（常压～50kPa） | 1 |

二、专业检验实验室

1、有源植入医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率计 | 1Hz～120MHz | 1 |
| 2 | 任意波信号发生器 | 10Hz～50MHz | 1 |
| 3 | 示波器 | 通道数2、带宽 0～100MHz、取样率1.0GS/s | 1 |
| 4 | 双脉冲信号发生器 | 0.1Hz～1MHz | 1 |

2、麻醉和呼吸医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测氧仪 | 量程：0～100%； 基本误差：±0.5%（0～30%）,±2%（30%～100%） | 1 |
| 2 | 呼吸麻醉分析仪 | CO2：0～10%（可扩展10～20%）,精度：0.2%～0.4%；O2：0～100%，精度：≤2% | 1 |
| 3 | 环规、塞规 | 塞规：Φ3.880(0.75)～Φ4.315(7.25) 环规：Φ3.925(1.70)～Φ4.375(7.50) 锥度：1：40 | 1 |
| 4 | 呼吸麻醉测试连接装置 | 含各种规格接头、管路 | 1 |
| 5 | 扭矩仪 | 范围：0～7Ncm；精度：0.005Ncm | 1 |
| 6 | 无油空气压缩机 | 排气压力：0.3Mpa，流量:80L/min | 1 |
| 7 | 蒸发器浓度测试仪 | 0.2～5Vol%可调 | 1 |
| 8 | 标准流量计、流量表 | 电子/机械 | 1 |
| 9 | 标准压力计、压力表 | 电子/机械：电子式12.5kPa、0.4Mpa、0～40kPa、0.16MPa | 1 |
| 10 | 气源及设备 | 气源压力：0.2～0.6MPa（2～6bar或29～87psi） | 1 |
| 11 | 流量记录仪 |  | 1 |
| 12 | 呼吸机质量检测系统 | 满足ISO 10651-2 高频喷射气量：0～3000mL；通气量：0～60L/min（耐压0.4MPa）；呼气量：0～2000mL；潮气量：0～6kPa；频率，吸呼比：0～150bpm,1:99～99:1； | 1 |
| 13 | 麻醉蒸发器测试仪 | 测量流量范围（浓度大于5％时）不低于0.2L/min ～15L/min | 1 |
| 14 | 呼吸阻力测试仪 |  | 1 |
| 15 | 氧分压测试装置 |  | 1 |
| 16 | 模拟肺及附件 | 0mL/ kPa, 200mL/ kPa, 500mL/ kPa | 1 |
| 17 | 呼吸机功率加载器 | 按辅助网电源插座标记5到10倍 | 1 |
| 18 | 地氟醚浓度检测仪 | 万分之一 | 1 |
| 19 | 锁接可靠性试验仪器，力矩仪等 | 22mm锁接接头 0～100N，0～10N•m | 1 |
| 20 | 表面温度点燃试验装置 |  | 1 |
| 21 | 火花点燃试验装置 |  | 1 |
| 22 | 气体干燥实验装置 |  | 1 |
| 23 | 含水气体实验装置 |  | 1 |
| 24 | 电子皂沫流量计 | 0～15L/min | 1 |
| 25 | 多点数据采集仪 | －100～600℃ | 1 |
| 26 | 峰值压力表 | 量程:0～1.5kPa，分辨率:1Pa，精度:5Pa | 1 |
| 27 | 泄漏测试仪 | 泄漏量：0～25mL/min，0～50mL/min，0～200mL/min | 1 |
| 28 | 激光折射仪 | 分辨率1/10000 | 1 |

3、牙科医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XYT记录仪 | X-T，X-Y两用； 信号记录比率：0.5mv/cm～10v/cm； T轴速度范围：0.1mm/min～500mm/min； 记录纸：普通打印纸。 | 4 |
| 2 | 表面粗糙度比较样块 | Ra：0.025μm～6.3μm | 1 |
| 3 | 材料疲劳试验机 | 最大载荷：50kN； 载荷频率：最大500Hz；工作距离：±25㎜ | 1 |
| 4 | 齿科藻酸盐印模材料压应变仪 | 精度：0.01㎜；负荷：0.6N±0.1N | 2 |
| 5 | 除湿机 | 除湿能力：10L/24h | 4 |
| 6 | 辐射计 | 量程：10-1～199.9×10μW/cm2； 精确度：±5% ±1字 | 1 |
| 7 | 复制再现性直纹试验装置 | 最小直纹宽度：20±4μm | 2 |
| 8 | 牙科高频离心铸造机 | 电源功率：6.5kVA；震荡频率：1.6±0.2MHz；铸造半径：210㎜；转数：500R.P.M以上 | 1 |
| 9 | 高速激光扫描测微仪 | 测量范围：0.2～0.4mm；测量精度：最大±0.001mm ；光源最大输出：0.8mW. | 1 |
| 10 | 万能工具显微镜 | XY测量范围：50X50mm；测量精度：0.001mm | 1 |
| 11 | 胶片光密度计 | 被测密度范围：D=0.00～5.00； 读数稳定性：±0.02；采样时间：0.8s | 1 |
| 12 | 恒温操作箱 | 温度：5～50℃；湿度：10～90% | 2 |
| 13 | 恒温冷热水槽 | 温度范围：-15～80℃；控温精度：±0.1℃； 循环液量：20L/min；水槽容积：20L | 2 |
| 14 | 激光位移测量仪 | 测量精度：0.001mm | 1 |
| 15 | 加湿器 | 电机功率：65 W； 加湿能力：3kg/h | 4 |
| 16 | 电化学测定系统 | 频响范围：10Hz～1MHz； 恒电位仪槽压：±20V； 极化电位：±20V； 极化电流：±200mA； 电流分辨率：＜120fA | 1 |
| 17 | 冷热循环试验机 | 温度范围：4℃～80℃； 交换速度：≤3s/次； | 1 |
| 18 | 螺纹加工机床 | 最大加工直径：20mm | 1 |
| 19 | 磨耗试验机 | 磨耗负荷：172N；摩擦次数＞3000次 | 1 |
| 20 | 热膨胀仪 | 温度范围：室温～1000℃；升温速率：1℃/min～5℃/min；热电偶输出信号范围：0～50mV，对应温度范围：0℃～1200℃；位移传感器输出信号范围：＞100mv，对应位移范围：≦1.25mm | 1 |
| 21 | 热重/差热综合热分析仪 | 温度范围：室温～1500℃； TG测量范围：200mg；灵敏度：0.2g； DAT测量范围：±1000V； 灵敏度：0.06mV；升温速率：0.01～100℃/min； | 1 |
| 22 | 色彩检测仪 | 色相：5级，浓度：12级，明度：5级 | 1 |
| 23 | 色稳定仪 | 色温范围：5000～7000K | 1 |
| 24 | 数字显微镜及图像处理系统 | 最大工件高度：150mm； 手动对焦：（粗10mm/转，微0.25mm/转）； 目镜：10×；载物台行程：50×50mm； 台面尺寸：280×280mm；最大工件重量：5kg；快速移动机构：X、Y轴； 零位开关：X、Y、Z轴； 计数器最小读数值： 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm可切换； 坐标轴数：3轴； X、Y轴测量精度：（3±0.02L）m， L=测量长度（mm） | 1 |
| 25 | 水门汀薄膜加荷仪 | 载荷：150N±2N；测量精度：0.001mm | 2 |
| 26 | 微焦点X射线探伤仪 | 电压设定范围：40～130 kV； 电流设定范围：0～300μA，(16 W Max.)； 周边泄漏：6 mSv/h； | 1 |
| 27 | 形变恢复器具 | 测量精度：0.01mm；触头附加力：0.6N±0.1N | 2 |
| 28 | 压应变器具 | 测量精度：0.01mm；载荷：0.6N±0.1N | 2 |
| 29 | 牙科X射线机 | 管电压:100KV； 管电流:40mA | 1 |
| 30 | 全自动X光片洗片机 |  | 1 |
| 31 | 牙科冲蜡器 | 加热温度：95℃；定时：15min(max) | 1 |
| 32 | 牙科烤瓷炉 | 可调温度范围：50℃～1205℃；石英炉芯 | 1 |
| 33 | 牙科技工用手机 | 转速：1000～50000转/分 | 1 |
| 34 | 牙科涡轮钻机 | 转速：430000转/分 | 1 |
| 35 | 银汞合金蠕变测试仪 | 轴向压力：36MPa±0.2MPa；直径：4mm | 2 |
| 36 | 照度计 | 量程：10-1～199.9×103；精确度：±4%±1字 | 1 |
| 37 | 针入度计 | 测量精度：0.01mm；顶杆行程：≥25mm； 压头总质量：50g±1g | 2 |
| 38 | 牙科技工台 | 通用配置 | 3 |
| 39 | 三维坐标测量仪 | 测量范围：X、Y、Z均为200mm；测量精度：0.001mm | 1 |
| 40 | 车针钻床 | 通用配置 | 1 |
| 41 | 风速仪 | 量程0～30m/s， 精度0.015/s | 1 |
| 42 | 台钻 | 通用配置 | 1 |
| 43 | 工作台 | 通用配置 | 1 |
| 44 | 工具 | 通用配置 | 1 |
| 45 | 技工室设备（台钻、工作台、工具） | 通用配置 | 1 |
| 46 | 脚踏开关寿命试验装置 | 30次/min | 1 |
| 47 | 洁牙机振幅测试工装 |  | 1 |
| 48 | 色温计 | 0.1～99，999Lx，Ev：±2%/1位， 0.01～9，999fcd，xy：±0.002 | 1 |
| 49 | 数字式测速仪 | 范围：0～1百万转/分，精度：1转 | 1 |
| 50 | 数字式扭矩测试仪 | 0～50N.M，0.01N.M | 1 |
| 51 | 数字式震动频率测试仪 | 0.01mv～10v/pc，(-40～80dB)，500MHz 配振动测试探头 | 1 |
| 52 | 数字万用表 | 0～1000V，0.01mV，AC：0～1kV/DC：0～1kV，AC：0.4% / DC：0.025% | 1 |
| 53 | 数字温度计 | -50～260℃，0.02℃ | 2 |
| 54 | 真空表（数字式） | -100kPa～0～2MPa，±0.1%FS | 4 |
| 55 | 转速检验杆 |  | 1 |
| 56 | 径向跳动检验杆 | 符合YY10451标准要求 | 1 |
| 57 | 转矩检验杆 | 符合YY10451标准要求 | 1 |
| 58 | 材料冲击断裂韧性试验机 | 冲击能量0.5J,2J |  |
| 59 | 万能材料试验机(带三点\四点弯曲装置) | 载荷1KN |  |
| 60 | 洛氏硬度计 | HRA 20～88,HRB 20～100, HRC 20～80 |  |
| 61 | (显微)维氏硬度计 | 载荷0.1,0.2,0.3,0.5,1,3,5,10,20Kg |  |
| 62 | 金相显微镜 | 目镜10,物镜10, 40, 100,带0.01mm测微尺 |  |
| 63 | 折射率计 | 范围 33～1.6nD |  |
| 64 | 旋转黏度计 | 扭矩范围：1mNm～50mNm; 转速范围：0.15～1000rpm；角分辩率5µrad |  |

4、机电医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准心电模拟器（带胎心率测试） | 心率：30～300BPM， ST段分析：－ 0.8～+0.8mV， 有创血压：－50～+400mmHg 呼吸率：0～200RPM， 温度：0、24、37、40℃ | 1 |
| 2 | 无创血压分析仪 | 0 mmHg 到 +400mmHg；＜0.8mmHg（0.1kPa） | 2 |
| 3 | 超滤率、清除率检测装置 |  | 1 |
| 4 | 光电转速表 | 0～1百万转/分，1转 接触式和非接触式各1台 | 1 |
| 5 | 滚压式血泵和底座 | 250rpn/min，精度：1rpn/min | 6 |
| 6 | 黑体标准源 | -30℃～150℃，精度：0.2℃ | 2 |
| 7 | 红外接收光谱仪及紫外接收光谱仪 | ±0.0002μm | 1 |
| 8 | 人工心肺机回流装置（包括水浴箱） |  | 1 |
| 9 | 磁感应强度计 | 0～199.99/0～1999.9mT，0.01/0.1mT | 2 |
| 10 | 人工心肺机水箱 | 30L，室温～100℃，±1℃ | 2 |
| 11 | 频率计数器 | dc：0至3.5GHz，12位 / 秒，150ps | 1 |
| 12 | 热交换水箱 | 4～42℃， 0.2℃ | 4 |
| 13 | 人工肾血泵 | 15～600mL/min | 4 |
| 14 | 蠕动泵 | 转速:1～120rpm 流速0.5～45ml/min | 3 |
| 15 | 数字流量计 | 0.1～2m3/h；0.1m3/h 0.06～0.6m3/h；0.02m3/h 1～60L/h；1L/h 1000mL/min；100mL/min | 5 |
| 16 | 数字式信号发生器 | 0～1.2GHz，0.01Hz 电压输出：50mVpp～10.0Vpp； 精度：±(3%+50mV) | 2 |
| 17 | 数字温度表 | -50℃～100℃，0.01℃ | 4 |
| 18 | 透析用水处理装置 | 水质符合透析用水要求，透析液流速：500 ml/min，温度：35～40℃， | 2 |
| 19 | 心电放大器 | 共模抑制比大于100dB | 2 |
| 20 | 血气分析仪 | pH：6.00～8.00；﹤0.005(pH6.80～7.60) PCO2：4～200mmHg；﹤1.0(1.5～70 mmHg) PO2：0～800mmHg； ﹤1.2(60～140mmHg)300～800mmHg | 1 |
| 21 | 血细胞分析仪 | WBC：0.0～199.9×103/μL，C.V.≤1.5% RBC：0.00～19.9×106/μL，C.V.≤1% HGB：0.0～29.9 g / dL，C.V.≤1% HCT：0.0～99.9 %，C.V.≤1% MCV：0.0～999.9 fL，C.V.≤1.5% MCH：0.0～999.9 Pg，C.V.≤1.5% MCHC：0.0～999.9g/dL，C.V.≤1.5% PLT：0～1999 ×103/μL，C.V.≤4% (以上为5次测定平均值) | 1 |
| 23 | 血液透析机检测仪 | 2.00～23.99mS/cm；0.01mS/cm， 0～100℃；0.01℃±0.1℃ －700～1600mmHg；1mmHg±3mmHg | 1 |
| 24 | 血液透析装置 | 血液流速：100，200，300 ml/min， 透析液流速：500 mL/min， 温度：35～40℃， 透析压力：300～600mmHg | 1 |
| 25 | 臭氧浓度测试仪 | 0.05～0.50mg/L(或0～3000ppm)，测量波长：605nm； | 1 |
|  |  | 水浓度测量范围 0～20mg/L，准确度:±0.02 mg/L，重复度:±0.01 mg/L | 1 |
| 26 | 电流互感器 | 10～600A | 1 |
| 27 | 兆欧表 | 0～500MΩ | 1 |
| 28 | 智能直流低电阻测试仪 | 2mΩ～2MΩ | 1 |
| 29 | 数显水平仪 | 0～360º | 3 |
| 30 | 数字频率计 | 10Hz～50MHz | 1 |
| 31 | 除颤分析仪 | 除颤效能和除颤防护检测 除颤能量：0.1J～360J；电压：20V～6000V；电流：0.4A～120A；起搏器测量电流范围：4～250mA；心律失常波形选择 | 1 |
| 32 | 红外温度计 | -50℃～1700℃，精度±1%，物距比50:1，分辨率0.1 | 1 |
| 33 | 定标电压发生器 | 0.1mV～1V | 1 |
| 34 | 高频电刀测试仪 | 0～2000Ω | 1 |
| 35 | 红外气体分析器 | 0～20% | 1 |
| 36 | 精密电阻箱 | 0～11.1110MΩ | 1 |
| 37 | 精密压力表 | 0～40MPa | 1 |
| 38 | 流量计（精度2.5级） | 0.1～1.0L/min 1个 | 1 |
|  |  | 0.16 ～1.6L/min 1个 | 1 |
|  |  | 1.5～15L/min 1个 | 1 |
|  |  | 25～250L/h 2个 | 2 |
|  |  | 0.2～1L/min 1个 | 1 |
|  |  | 16～160L/min 1个 | 1 |
|  |  | 250～2500L/h 2个 | 2 |
| 39 | 输液泵质量分析仪 | 0.1～1000ml/hr | 1 |
| 40 | 数字式直流电桥 | 0～20KΩ | 1 |
| 41 | 心电电极性能测试仪 | ±1200mv（失调、除颤、耐流）； ≤100mV 1%±0.5mV、＞100mV 10% | 1 |
| 42 | 压力传感器 | 0.3～0.5μV/Pa（校正值） | 1 |
| 43 | 宽带示波器 | HP54616c带宽500MHZGP-IP卡 | 1 |
| 44 | 功率/能量计及探头 | (0.2～12)μm 0.4mJ～50J 10μW～300W | 2 |
| 45 | 功率计 | 20GHz～130GHz | 1 |
| 46 | 心脑电图检定仪 |  | 1 |
| 47 | 多参数病人模拟器 |  | 1 |
| 48 | 胎儿监护仪模拟器、标准砝码、压力装置，综合灵敏度测试仪 | 胎心率:30～240次/min，精度:±1次/min 灵敏度:50dB～150dB； 砝码包括0.1g、0.5g、1g、10g、50g | 1 |
| 49 | 巡测仪，数据采集系统 | 测量直流电压、交流电压、电阻、频率和温度 | 1 |
| 50 | 婴儿培养箱分析仪 |  | 1 |
| 51 | 二氧化碳(CO2)浓度分析仪 | 0%～20% | 1 |
| 52 | 高频耐压试验仪 | 500M,5000V | 1 |
| 53 | 微波功率计 | 1000W | 1 |
| 54 | 网络分析仪、衰减器 |  | 1 |
| 55 | 微波漏能仪 |  | 1 |
| 56 | 超声功率计 | 瓦级、毫瓦级 | 1 |
| 57 | 直接式射频功率计 |  | 1 |
| 58 | 紫外辐照计 |  | 1 |
| 59 | 频谱分析仪 | 0～3GHz | 1 |
| 60 | 精密恒温槽 | 0.05℃、0.1℃ | 1 |
| 61 | 电磁屏蔽室 | 屏蔽效能 | 1 |
| 62 | 消声室，消声箱 | 声场自由空间、本底噪声 | 1 |
| 63 | 噪声、振动分析仪 | 2Hz～20kHz，27dB～140dB； 1Hz～10kHz， 0.1～1000m/s2 | 1 |
| 64 | 声级校准器 |  | 1 |
| 65 | 听力计检测仪 |  | 1 |
| 66 | 传声性能测量系统 | 信号发生器、信号/测试放大器、传声器 | 1 |
| 67 | 声输出特性测量系统 | 膜式水听器：频率范围（±3dB）：0.5-45MHz；针式水听器：频率范围（±6dB）：1-20MHz | 1 |
| 68 | 微弱电容测量和数据采集装置 | pF、fF | 1 |
| 69 | 碎石机测量系统 | 冲击波强度、定位/探测/控制 | 1 |
| 70 | 光谱仪 | 300nm～2500nm，0.8μm～3.0μm | 1 |
| 71 | 辐照度计 | 300nm～2500nm | 1 |
| 72 | 数字RLC测试仪 | R、L、C | 1 |
| 73 | 电机测试系统 | 测功 | 1 |
| 74 | 电子天平 | 200g/0.01mg | 1 |
| 75 | 场强仪 |  | 1 |

5、医院硬件设备检验实验室

| 序号 |  | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 留点温度计 | 0～150℃；精度： ±1℃ | 1 |
| 2 |  | 电子自旋共振光谱仪 | 不窄于1～105Gy | 1 |
| 3 |  | 多参数水质测试仪 | 要求能测硅、铁、镉、铅和其他重金属、氯化物、磷化物和硬度等参数 | 1 |
| 4 |  | 高频振荡仪 | 不窄于102～105Gy | 1 |
| 5 |  | 光电反射密度计 | 波长范围：340～770nm 照度：4～237Sa | 1 |
| 6 |  | 环氧乙烷浓度计 | 测量范围：0～10mg/m3，精度：读数的10% | 1 |
| 7 |  | 环氧乙烷生物指示物抗力测定器 |  | 1 |
| 8 |  | 环氧乙烷（EO）化学指示物抗力测定器 |  | 1 |
| 9 |  | 蒸汽过氧化氢用化学指示物抗力测定器 |  | 1 |
| 10 |  | 低温蒸汽和甲醛化学指示物抗力测定器 |  | 1 |
| 11 |  | 干热化学指示物抗力测定器 |  | 1 |
| 12 |  | 蒸汽生物指示物抗力测定器 |  | 1 |
| 13 |  | 环氧乙烷灭菌柜 | 3 m3 | 1 |
| 14 |  | 累积式气体流量计 | 0～50L，精度0.01L | 1 |
| 15 |  | 立式蒸汽压力消毒柜 | 3 m3 | 1 |
| 16 |  | 数字电容表 | ～200p～20n～20000f ， 0.1pf～10mf | 1 |
| 17 |  | 数字式压力指示仪 | -100kPa～0～2MPa ， ±0.1%FS | 1 |
| 18 |  | 数字万用表 | AC：0～1kV/DC：0～1kV ， AC：0.4% 0mA～5000mA～10.000A ， DC：0.025%0Ω～500Ω～10kΩ | 6 |
| 19 |  | 数字温度表 | -40～260℃ ， 0.1℃ | 3 |
| 20 |  | 微机控制热变形维卡软化点温度试验机 | 环境温度～300℃，±0.5℃% ； 四头 | 1 |
| 21 |  | 微生物滤器 | 要求对大于0.3μm微粒的过滤率应不小于99.5% | 1 |
| 22 |  | 无线数据采集器（可同时监测温度、环氧乙烷浓度、压力） | 0～150℃，精度0.1℃ | 1 |
| 23 |  | 物理机械性能测试仪 |  | 1 |
| 24 |  | 蒸汽发生器 | 2.0～8公斤力/厘米2压力蒸汽 | 1 |
| 25 |  | 恒温水槽 | -40℃～200℃ | 1 |
| 26 |  | 粉尘捕集器 |  | 1 |
| 27 |  | 声级计 | 0～130dB，0.1dB | 1 |
| 28 |  | 生化培养箱 | 0～100℃，0.1℃ | 1 |
| 29 |  | 净化工作台 | ≤3.5颗/升，0.5µm，双面操作 | 1 |
| 30 |  | 变压器变频变压测试仪 | 45～600Hz 0～1200V | 1 |
| 31 |  | 臭氧浓度计 | 0.05～0.50mg/L；测量波长：650nm | 1 |
| 32 | 有线数据采集器 |  | 1～200℃，±0.01℃ | 1 |
| 33 | 数显游标卡尺 |  | 精度：0.01mm | 2 |
| 34 | 便携式漏电流测试仪 |  | 0～250V(AC、可调)、0.01～20mA(AC/DC)、1～999.9s ±3%，外部至少有10个应用部分接线端 | 1 |
| 35 | 示波器 |  | 可测量单脉冲的幅值有效值 | 1 |
| 36 | 便携式心电测试设备 |  | 符合YY1079-2008 | 1 |

6、体外诊断医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库 |  | 1 |
| 2 | 酶标仪 | 0～2.00吸光度单位；CV＜0.5%(401～750nm；340～400nm ；1～1.5吸光度单位)；CV＜1.0%(340～400nm；1.5～2吸光度单位)， 具有荧光、化学发光功能 | 1 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 速度：≥200个测试/小；分析项目：≥35项；.波长范围：340～620nm；采用光栅技术，8～12个固定波长；吸光度：0～3.0ABS5；分析方法：≥8种；开放通用试剂；样品：样品量2～50μl；加样精度:0.1μl；最小反应量≤250μl；样品位≥60个，试剂位≥30个；样品及试剂位具冷藏功能；反应时间选择：≥4种；反应温度37±0.1℃；全电脑控制。 | 1 |
| 4 | 生化培养箱 | 150L；10℃～50℃；±0.5℃ | 1 |
| 5 | 生物安全柜 | 级别：Ⅱ级A2；过滤效率：99.999﹪ | 1 |
| 6 | 自动酶标洗板机 | 残留体积：每孔残留体积≤3ｕl，分配重复性：对于标准96孔板，在300ｕl注射量时，CV值不大于6%，分配准确度：平均体积±3% | 1 |
| 7 | 全自动血细胞分析仪 | 3分类，线性范围： WBC：0～250×109/L，RBC：0～8×1012/L ，HGB：0～240g/L，PLT：0～2000×109/L； | 2 |
| 8 | 全自动血细胞分析仪 | 5分类，并至少具有1６种动物血测试模式；分析速度≥90个标本/小时；线性范围： WBC：0～250×109/L，RBC：0～8×1012/L ，HGB：0～240g/L，PLT：0～2000×109/L；分析参数>25项 | 1 |
| 9 | 单通道血细胞分析标准器 | 精度：ＷＢＣ≤１.5%，准确度：±３% | 1 |
| 10 | 血糖测试仪 | 测试范围：1.1～33.3mmol/L | 1 |
| 11 | 干化学血红蛋白分析仪 | 45g/L～200g/L的范围内，线性相关系数r值应不小于0.99 | 1 |
| 12 | 电解质分析仪 | 精度：3% | 1 |
| 13 | 血小板聚集凝血因子分析仪 | 四通道一致性:≤5%；温度控制37±1.5℃;重复性误差:血小板聚集≤15%,凝血≤5% | 1 |
| 14 | 干化学尿液分析仪 | 至少测定１３项指标 | 1 |
| 15 | 实时荧光定量PCR仪 | 温控范围:25-95℃，控温精确性:±0.3℃； 具有五色或以上激发滤光片，可同时检测五色或以上荧光； 激发光源工作寿命大于或等于500小时，并配有光源使用时间监测系统； 检测器采用CCD一次同时成像系统； 大多数荧光染料均为开放通用 | 1 |
| 16 | 全自动冰点渗透压计 | 测量范围：0～3000（mosm/kg） | 1 |
| 17 | pH、电导率、离子浓度综合测试仪 | pH测量范围:pH -2.000至19.999，电导率0.01μS/cm至1000mS/cm; | 1 |
| 18 | 液体密度计 | 测量范围：0～3g/cm3；测量准确率：1*10-4 g/cm3；温度范围：0～91℃；分辩率：0.01°C；内置恒温控制，自动温度补偿； | 1 |
| 19 | 水分测定仪 | 测量10μg-500mg水；±0.3% | 1 |
| 20 | 血液混匀器 |  | 1 |
| 21 | 紫外分光光度计 | 波长范围:190-900nm;分辨率:0.15nm;波长准确度：±0.3nm;波长重复性:±0.1nm;吸收度准确度:±0.002Abs(0-0.5Abs),±0.004Abs(0.5-1Abs)±0.2%T | 1 |
| 22 | 紫外分光光度计 | 波长范围:190-900nm;波长间隔:0.1nm;波长准确度：±0.03nm(狭缝为0.2nm)；漂移值:＜0.0004Abs/每小时；基线平滑＜0.001Abs;吸收度值准确性:0.002Abs;(0-0.5Abs）0.004Abs;(0.5-1.0Abs)读数准确度＜0.001 | 1 |
| 23 | 全自动定氮仪 | 检测范围:0.1-200mg氮; 回收率：≥99.5%(1-200mgN);精度:≤1%RSD | 1 |
| 24 | 高效液相色谱仪 | 检测器,波长范围:190-600nm;波长精度:±1nm;噪音(AU):±0.75×10-5(254nm);漂移:<1×10-3AU/hr | 1 |
| 25 | 毛细管电泳系统 | 电压范围：0-500mV；电流：0-100mA。 | 1 |
| 26 | 等电聚焦电泳系统 |  | 1 |
| 27 | ICP-MS | 具备多级杆组成的碰撞/反应池技术，灵敏度：低质量数：CO(59)≥70Mcps/ppm或Li(7):≥30Mcps/ppm；中质量数：IN(115)≥100Mcps/ppm或Y(89):≥80Mcps/ppm；高质量数：U≥100Mcps/ppm或T1(205):≥40Mcps/ppm；仪器信噪比：﹥200，000，000（﹥200M）信噪比=灵敏度、随机背景，1PPmIN溶液计算）；仪器检出限：低质量数元素：CO(59)﹤10ppt或≤1.5ppt，中质量数元素：IN(115)﹤1ppt,重质量数元素：BI(209)﹤1ppt.质谱校正稳定性﹤0.05amu﹤一天，0.1amu﹤一个月。同位素比精度﹤0.2﹪ 107Ag/109Ag. | 1 |
| 28 | LC-MS | 配置要求：二元梯度高压泵、自动进样器、柱温箱（应为同一序列配置并与质谱为同一厂家）；质谱主机，带ESI离子源和APCI离子源，真空泵、机械泵等；耐压1100bar(相当于16200psi)以上的质谱分析柱100mm亚微米C18柱2根)、液质联用专用氮气发生器 | 1 |
| 29 | 低温高速离心机 | -20～40度，300～23300 RPM | 1 |
| 30 | 智能生物图像导航仪 | 具有正置倒置电动显微镜功能，观察模式：明场/相差/荧光 | 1 |
| 31 | 低温冰箱 | -40℃ | 1 |
| 32 | 电冰箱 |  | 4 |
| 33 | 试剂冷藏箱 |  | 5 |
| 34 | 积分球分光光度计 | 波长范围350nm～1100nm，波长间隔最短（5nm）, 测试孔径大小可选（ 19mm、9mm和4mm等） | 1 |
| 35 | 标准色度仪 | 光谱相应：420～710nm | 1 |
| 36 | 全自动化学发光免疫仪 | 测试速度≥180个/小时，可定标修正曲线 | 1 |
| 37 | 超纯水机 | 水质指标电阻率18.2兆欧，总有机碳<5ppb，配可定时、定量取水的采水臂；满足色谱、澄明度等实验用水 | 1 |

7、无源植入医疗器械检测实验室

| 序号 | 设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XYT记录仪 | 精度1% | 1 |
| 2 | 电泳仪 | 输出电压～400V，输出电流～1000mA 输出电压±2.5%；输出电流±2.5% | 1 |
| 3 | 电转移仪 | 电极面积12X12cm，16X20cm | 1 |
| 4 | 凝胶图像分析系统 | 敏感性：10-5lux，分辨率437664pixels | 1 |
| 5 | PCR仪 | 声温速度4℃/秒，冷却速度3℃/秒，15秒内温度均一性±0.5℃，温控精度±0.1℃ | 1 |
| 6 | 高速低温冷冻离心机 | 4℃，转速不低于2万转/分 | 1 |
| 7 | RNA、DNA定量仪 |  | 1 |
| 8 | 流式细胞仪 |  | 1 |
| 9 | 氨基酸分析仪 | 净分析时间30分钟，保留时间重现性CV0.3%(Arg)，峰面积重现性CV1.0%(Gly-His)，检出限3pmol | 1 |
| 10 | DNA合成仪 |  | 1 |
| 11 | X射线机及防护设备 | ≥150KV | 1 |
| 12 | X射线衍射仪及毛细管附件 | 2θ联动，2θ：-6º～-163º精度：±0.01% 高功率平行束X射线多毛细管装置,多毛细管系统及X-Y台调整机构,LFF型X射线管的点焦点法兰盘,接受索拉狭缝,安全机构及荧光板,平板单色器,X射线管 | 1 |
| 13 | X射线荧光分析仪 | 13AI～92V（μEDX-1200) 12Na～92V(μEDX-1300) 13AI～92V(μEDX-1400) | 1 |
| 14 | 表面探伤试验设备 | 黑光灯≥800μW/cm2 | 1 |
| 15 | 差示扫描量热仪 | 温度准确度：±0.05°C， 温度精度：±0.008℃ | 1 |
| 16 | 氧氮氢元素测定仪 | 量程：ON 0～2.0%、OH 0～1000ppm，精度：1% | 1 |
| 17 | 全谱直读型ICP光谱仪（自动进样器） | 精度：0.03 | 1 |
| 18 | 电化学测量系统 | 量程：-20V～20V，精度：0.4% | 2 |
| 19 | 碳硫分析仪 | C，S=4ppm | 1 |
| 20 | 俄歇能谱仪 | 离子溅射速度20埃/分，精度0.001% | 1 |
| 21 | 三维坐标仪 | 精度：1.8+L/300μm | 1 |
| 22 | 扫描电子显微镜（带能谱）及图像分析系统 | 放大倍数:20倍～50万倍，分辨率:2nm | 1 |
| 23 | 微波消解系统 | 中压、高压、超高压多种工作状态，十六个样品同时处理 | 1 |
| 24 | 制样设备(车床、磨床等) |  | 5 |
| 25 | 表面粗糙度仪 | 准确度:≤3%，分辨率:0.6nm | 1 |
| 26 | 髋关节专用全电拉动态试验机 | 符合ISO 7206-4、ISO 7206-6、ISO 7206-8的规定，带有可控制温度的水浴，温度范围:37℃±2℃。 | 5 |
| 27 | 膝关节专用全电拉动态试验机 | 符合ISO14879、ISO 21536的规定，力值精度:±1% | 5 |
| 28 | 脊柱类专用全电拉动态试验机 | 符合ASTM F1717、ASTM F2077的规定，带有可控制温度的水浴，温度范围：37℃±2℃。 | 5 |
| 29 | 创伤类专用全电拉动态试验机 | 符合ASTM F382、ASTM F1264的规定，力值精度：±1% | 5 |
| 30 | 髋关节专用模拟器 | 多工作台设计，符合ISO 14242的规定，采用闭环控制，加载曲线可通过编程设定，带有可控制温度的水浴温度范围为37℃±2℃。 | 2 |
| 31 | 膝关节专用模拟器 | 多工作台设计，符合ISO 14243的规定，采用闭环控制，加载曲线可通过编程设定，带有可控制温度的水浴温度范围：37℃±2℃。 | 2 |
| 32 | 人工椎间盘专用模拟器 | 多工作台设计，采用闭环控制，加载曲线可通过编程设定，带有可控制温度的水浴温度范围：37℃±2℃。 | 2 |
| 33 | 涂层磨损试验机 | 符合ASTM F1978的要求，可精确地分析材料的破损点或显示出不可接受的磨耗。而且通过选择多种不同的摩擦转轮和配件，可以模拟真实的损耗条件。 | 2 |
| 34 | 支架药物涂层牢固度试验机 | 测试支架直径范围：≤15毫米 测试最大支架长度：20厘米 最大测试频率：150Hz 测试温度范围： ≤45摄氏度 测试温度精度：+/- 0.3摄氏度 粒径范围：4～100微米 粒子数量：≤1000 压力：0～6psi | 1 |
| 35 | 支架径向支撑力检测系统 | 冠脉及外周量程：1～14mm | 1 |
|  |  | 大动脉量程：3～50mm | 1 |
| 36 | 药物溶出在线分析系统 | 量程：190nm～1100nm,精度：±1nm(同时处理6个样品) | 1 |
| 37 | 球囊疲劳耐压测试仪 | 量程：1000psi | 1 |
| 38 | 冠脉及大动脉支架疲劳试验机 | 测试支架直径范围：16毫米～50毫米 测试支架型状：直型或分叉型状 测试最大支架长度：25厘米 最大测试频率：100Hz 测试温度范围：28摄氏度至 40摄氏度 测试温度精度：+/- 0.3摄氏度 最大单次马达驱动液体输送体积：150毫升 马达最大功率：0.5马力 | 3 |
| 39 | 导管和支架输送系统检测装置 | 量程：3F～15F | 1 |
| 40 | 几何量测量系统 | 分辨率: 0.1µm 精度：XY:E2 =(1.8+4L/1000)µm Z:E1=(2.5+5L/1000)µm | 1 |
| 41 | 电感耦合等离子质谱仪 | 质谱范围：1～270amu四极杆：分辨率：0.3～3.0amu | 1 |
| 42 | 热重分析仪 | 天平精度：优于0.02% 天平量程：1300mg | 1 |
| 43 | 有限元分析工作站 | 正版ansys或abaqus有限元分析软件 | 1 |
| 44 | 凝胶色谱仪 | 柱温箱控温范围：室温下10℃～90℃ 控温精度：±0.15℃ 四元梯度泵流速范围：0.001～10.0ml/min, 0.001mL/min 流速精密度：<0.07%RSD | 1 |
| 45 | 种植体及附件小载荷疲劳试验机 | 最大动态峰值载荷：不小于±3kN 动态位移量程：不小于±12.5mm 峰值扭矩：不小于±50Nm | 1 |
| 46 | 陶瓷材料专用硬度计 | 分辨率：0.02um，集成数字式深度和载荷测量系统。 | 1 |
| 47 | 植入纺织材料专用试验机 | 最大测量力：200N 横梁最大移动速度：500±50mm/min | 1 |
| 48 | 螺钉旋入试验机 | 额定轴向试验力5kN，扭矩20Nm | 1 |
| 49 | 自动粘度仪 | 温度范围：0～80℃ 测量范围：特性粘度 0.1～4.0dl/g | 1 |
| 50 | 支架与球囊分离力测试仪 | a.夹具符合ASTM F2394测试标准 b.装置符合ASTM F2394 (model 1)和ASTM F2394 (model 2) c.装置可在37℃、盐浴环境使用 | 1 |

8、眼科和光学医疗器械检测实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色光谱发生器 | 190nm～2500nm，精度：0.1nm | 1 |
| 2 | 红外水分测量仪 | 0.1mg | 1 |
| 3 | 光学气垫隔振平台 | 2m | 5 |
| 4 | 光学自动焦距仪 | 500mm、1500mm | 1 |
| 5 | 表面扫描电子显微镜 | 放大倍数：500X | 1 |
| 6 | 半导体激光电特性能测试装置 | 电压、电流、输出功率 | 1 |
| 7 | 激光波面干涉仪 | 口径：200mm | 1 |
| 8 | 应力仪 | 应力测定范围：560nm（一级干涉色）以下 样品最大高度(按需) | 1 |
| 9 | 测量用望远镜 | f=250mm | 4 |
| 10 | 长波段同步光谱辐射系统 | 1.0μm～15μm | 1 |
| 11 | 大数值孔径体视显微镜 | 放大倍率：14X-180X，视场直径：1.4mm-17.9mm | 1 |
| 12 | 点扩散函数测量仪 | 点距：0.5μm | 1 |
| 13 | 静态湿润角测试仪 | 精度：0.2º | 1 |
| 14 | 动态湿润角测试仪 | 精度：0.2º | 1 |
| 15 | 短波段可见同步光谱辐射系统 | 190nm～1100nm，精度：0.1nm | 1 |
| 16 | 红外光同步光谱辐射系统 | 范围：1.0～2.5μm， 分辨率： 3.0～4.0nm | 1 |
| 17 | 接触镜非接触式水中厚度测量仪 | 精度：0.001mm | 1 |
| 18 | 接触镜低测力厚度测量仪 | 精度：0.001mm | 1 |
| 19 | 光学分辨率标准器 | 精度：1μm | 1 |
| 20 | 标准曲率标准器 | R=6mm，8mm，10mm，精度：2μm | 1 |
| 21 | 复曲率标准器 | R=7.8mm，8mm，8.2mm，精度：2μm | 1 |
| 22 | 标准像差系数标准器 | 精度：2μm | 1 |
| 23 | 标准角膜厚度标准器 | 精度：5μm | 1 |
| 24 | 眼底断层标准器 | 精度：5μm | 1 |
| 25 | 高光强亮度计 | 范围：0.001～299900cd/m2 精度：3% | 2 |
| 26 | 普通亮度计 | 范围：0.001～29900cd/m2 精度：3% | 2 |
| 27 | 高精度激光标准器（包含连续波、脉冲波和紫外、可见、近红外、红外四个波段） | 190nm～2500nm；精度：0.1nm | 1 |
| 28 | 照度计（高精度、普通） | f1不大于1% | 1 |
| 29 | 光学测角仪 | 360º，精度1” | 1 |
| 30 | 光学反射式曲率测量仪 | 0.1mm | 1 |
| 31 | 万能工具显微镜 | 0.001mm | 1 |
| 32 | 光学经纬仪 | 精度1” | 1 |
| 33 | 光学数值孔径测量仪 | 0.01 | 1 |
| 34 | 光学同轴度测量仪 | 0.01mm | 1 |
| 35 | 光学自准直仪 | 精度1” | 1 |
| 36 | 恒温高光强透过率测量系统 | 0～100%，精度：1% | 1 |
| 37 | 可见光光学传递函数(MTF)检测仪 | 精度：1%（轴上） 测量线对：0-1000lp/mm | 1 |
| 38 | 红外光学传递函数(MTF)检测仪 | 精度：1%（轴上） 测量线对：0-1000lp/mm | 1 |
| 39 | 红外光谱响应特性测量仪 | 0.78μm～15μm | 1 |
| 40 | 激光波长计 | 190nm～2500nm，精度：0.1nm | 3 |
| 41 | 激光多普勒特性测量装置 | 波源频率、波长、速度 | 1 |
| 42 | 激光分类测试装置 | 包括激光辐照度/辐亮度测试 | 1 |
| 43 | 激光功率计 | 0.19μm～15μm， 范围： 微瓦级，毫瓦级，瓦级，百瓦级,精度：3% | 3 |
| 44 | 激光光束诊断相机（紫外可见、近红外红外波段） | 0.19μm～15μm， 范围： 微焦级，毫焦级，焦级, 精度：3% | 3 |
| 45 | 激光光束质量分析仪 | 0.19μm～15μm，精度：3% | 1 |
| 46 | 激光能量计 | μJ/mJ/J | 3 |
| 47 | 激光纵模分析系统 | 频率、线宽、间隔 | 1 |
| 48 | 极谱法透氧测试仪 | ±20% | 2 |
| 49 | 库仑法透氧测试仪 | ±20% | 1 |
| 50 | 气相法透氧测试仪 | ±10% | 1 |
| 51 | 几何座标定位系统 | 0.001mm | 1 |
| 52 | 调焦式焦度计 | 顶焦度：-25.00D～+25.00D 柱 镜：-10.00D～+10.00D 轴 度：0～180 棱 镜：-10.00△～+10.00△ | 1 |
| 53 | 哈特曼法焦度计 | 顶焦度：-25.00D～+25.00D 柱 镜：-10.00D～+10.00D 轴 度：0～180 棱 镜：-10.00△～+10.00△ | 1 |
| 54 | 镜片机械强度测试装置 | 范围：0～10N，精度：±1% | 1 |
| 55 | 镜片架机械性能测试装置 | 范围：0～200N，精度：±1% | 2 |
| 56 | 镜片架疲劳测试仪 | 范围：0～50周/min | 5 |
| 57 | 镜片水浴恒温装置 | 0.1℃ | 2 |
| 58 | 框架镜焦度地形图仪 | 顶焦度：-20.00D～+20.00D 柱 镜：-10.00D～+10.00D 轴 度：0～180º 棱 镜：-10.00△～+10.00△ | 1 |
| 59 | 接触镜焦度地形图仪 | 顶焦度：-25.00D～+25.00D 柱 镜：-10.00D～+10.00D 轴 度：0～180 棱 镜：-10.00△～+10.00△ | 1 |
| 60 | 接触镜水中曲率/直径测量仪 | 0.01mm | 3 |
| 61 | 脉冲激光时域参数测量系统（根据波段和工作方式组合） | s、ms、μs、ns 180nm～12μn | 1 |
| 62 | 内窥镜光学综合测试仪 | 上下：±90°，左右：±70°，精度：1° | 1 |
| 63 | 球径仪 | 0.01% | 1 |
| 64 | 锐截止等响应系数修正辐射计 | 微瓦级，毫瓦级，瓦级，百瓦级。精度：3% | 2 |
| 65 | 三座标量测仪 | 测量范围：500mm，精度：0.001mm | 1 |
| 66 | 扫描激光分析测试系统 | 测量范围：50mm，精度：0.001mm | 1 |
| 67 | 微负载弹性模量测量仪 | 0.1mN | 1 |
| 68 | 人工晶体襻微力测量装置 | 0.01mN | 1 |
| 69 | 人工晶体专用自动焦距仪 | 200mm， 3% | 1 |
| 70 | 人工晶体襻疲劳测试装置 | 位移7mm，大于250000次计数 | 2 |
| 71 | 卧式光学投影仪 | 测量范围：250mm，精度：0.001mm | 1 |
| 72 | 光学影像量测系统 | 测量范围：250mm，精度：0.002mm | 1 |
| 73 | 接触镜专用光学折射仪 | 显示：0.0001范围：1.3200～1.6800 | 2 |
| 74 | 自相关仪 | fs | 1 |
| 75 | 微小光束测量装置 | μm | 1 |
| 76 | LED光电特性测量仪 | I-V特性、C-V特性、最大允许功耗PF m、响应时间、发光法向光强及其角分布Iθ、发光峰值波长及其光谱分布、光通量、发光效率和视觉灵敏度、发光亮度 | 1 |
| 77 | LED辐射安全分析仪 | 波长、辐照度 | 1 |
| 78 | 强光源设备测量系统 | 光学暗室、光学平台、光具座 各类光学参数测试仪 | 1 |
| 79 | 光具座 | 含可变光阑、透镜、反射镜、衰减器、滤波片、导轨、机械手、机械臂等 | 1 |
| 80 | 模拟眼 | 包括角膜、晶状体、玻璃体、视网膜四部分 | 1 |
| 81 | 模拟角膜 | 范围：0-990μm，精度：5μm | 1 |
| 82 | 测微仪 | 投影测微仪 | 1 |
| 83 | 激光光纤特性测试系统 | 芯径、传输效率、力学性能 | 1 |
| 84 | 电磁屏蔽箱 |  | 1 |
| 85 | 台面操作暗室 |  | 1 |
| 86 | 显微成像系统 |  | 1 |

9、可重复使用医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准砝码 | 0～50N | 若干 |
| 2 | 听诊器测量用声频放大器 | 1Hz～200MHz | 1 |
| 3 | 听诊器测量用信号发生器 | 0.1mHz～16MHz | 1 |
| 4 | 缝合针弹性测量专用工具 | 0～25mm，精度：±0.01mm | 1 |
| 5 | 缝合针韧性测量专用工具 | 0～25mm，精度：±0.01mm | 1 |
| 6 | 缝合针三角刃口锋利度测定仪 | 0～30.0N, 精度：±0.01N,测试速度：≤0.098N/s | 1 |
| 7 | 缝合针针尖锋利度测定仪 | 0～10N, 精度：±0.01N | 1 |
| 8 | 密合性测试仪 | 400kPa，50s不漏气 | 1 |
| 9 | 偏光应力仪 |  | 1 |
| 10 | 推拉力计 | 量程：0～20N，0～100N，0～200N（对应不同量程各一台） | 1 |
| 11 | 血压表交变压力试验机 | 30±5次/min，交变幅度：2.7～37kPa | 1 |
| 12 | 血压计标准器 | 0～50kPa | 1 |
| 13 | 医用镊变形量量程仪 | 0～25mm, 精度：±0.01mm | 1 |
| 14 | 医用镊牢固度试验器 | 0～300mm | 1 |
| 15 | 医用钳头端摆动量测定仪 | 0～10mm, 精度：±0.01mm | 1 |
| 16 | 医用注射管（针）刚性测试仪 |  | 1 |
| 17 | 医用注射管（针）韧性测试仪 |  | 1 |
| 18 | 医用注射针尖穿刺力测试仪 | 0～4N | 1 |
| 19 | 游标量角器 | 0～360° | 1 |
| 20 | 注射针连接牢固度测试装置 |  | 1 |
| 21 | 注射针器密合性分离力检测仪 |  | 1 |
| 22 | 手术刀片刃口锋利度测试仪 | 0～1200mN，精度：10mN | 1 |
| 23 | 手术刀片弹性检测装置 | 精度：0.1mm | 1 |
| 24 | 塑柄手术刀片装配牢固性检测装置 | -- | 1 |
| 25 | 材料试验机及其附件 | -- | 1 |
| 26 | 水分测定仪及配套附件 | 精度：0.001% | 1 |
| 27 | 密度测量仪 | 精度：10～4g/cm3 | 1 |
| 28 | 精密测量投影仪 | 精度：0.001mm | 1 |
| 29 | 洛氏多功能硬度计 |  | 1 |
| 30 | 布氏多功能硬度计 |  |  |
| 31 | 维氏多功能硬度计 |  |  |
| 32 | CAD万能工具显微镜 | 分度值：0.0005mm | 1 |
| 33 | 表面轮廓仪 | 0.10% | 1 |
| 34 | 耐腐蚀试验恒温箱 | ±1℃ | 1 |
| 35 | 拔牙钳强度检测装置 | 精度：1N | 1 |
| 36 | 喉镜连接件标准检测接头 |  | 1 |
| 37 | 吻合器肠腔压力检测装置 | 示值误差：±0.001kPa | 1 |
| 38 | 吻合器环切刀片锋利度检测装置 | 示值误差：0.01N | 1 |
| 39 | 内镜取样钳模拟钳道装置 |  | 1 |
| 40 | 表面粗糙度比较样块 | 0.012μm～6.3μm | 1 |

10、计划生育检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避孕套爆破仪 | 测量压力：0～5kPa，允许误差：±0.05kPa,流量测量范围：21-30dm/min,精度：≤1.5%;体积测量精度：≤3.0% | 1 |
| 2 | 避孕套电子漏水测试仪 | 注液精度：±5ml；电压参数：10±0.1V，电阻参数：10±0.5Ω | 1 |
| 3 | 避孕套漏水检测仪 | 注液量：300ml，注液精度：±10ml；自动循环注水装置 | １ |
| 4 | 避孕套长度尺 | 0-220mm 精度：0.2mm | 1 |
| 5 | 静电衰减测量仪 | 精度 ：0.001s | 1 |
| 6 | 热老化试验箱 | 温度范围：R.T.+20～300℃；转盘转速：5/min；换气量：300次/小时 | １ |

11、一次性使用医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻式干燥机 | 额定处理量（M3/min）：1.2；工作压力（Mpa）：0.2-1.0；压力露点（℃）：2-10 | １ |
| 2 | 6：100锥头综合测试仪 | 符合GB/T 1962.1的要求 | 2 |
| 3 | 6：100锁紧接头测试仪 | 符合GB/T 1962.2的要求 | 2 |
| 4 | 注射器滑动性能测试仪 | 试验拉力和试验推力力值范围0～35N，力值误差优于满度值±1%；拉力试验结束至推力试验开始的等候时间30±1s；拉力试验和推力试验的速率100±5mm/min | 2 |
| 5 | 注射针牢固度测试仪 | 试验力范围15～69N，误差不超过1.0%；试验力保持时间数字显示，定时时间0～15秒实时显示，可任意设定 | 2 |
| 6 | 注射针管（针）刚性试验仪 | 挠度测量仪器的位移量程0～2mm，精度±0.01mm；仪器固定加载力可变加载力5.5～65N，精度±0.1N；搁针架跨距范围5～50mm，精度±0.1mm；加载速率1mm/min；搁针架跨距对加力杆刀口的对称性为±2mm | 2 |
| 7 | 注射针管（针）韧性试验仪 | 测试针管规格0.3～3.4mm；摇臂摆动角度双向15°、20°、25°，误差±1.5°；附件量规8～31.5mm±0.1mm；摇臂工作半径8～40mm；摇臂摆动速率0.5周次/秒±5%；定次20周次；连续1～99周次 | 2 |
| 8 | 注射针针尖穿刺力试验仪 | 刺穿力力值范围0～10N，力值误差优于满度值的0.5%；直线驱动速度100mm/min，平均速度误差5% | 2 |
| 9 | 注射器密合性正压测试仪 | 轴向压力：200kPa±5%，300kPa±5%；记时30s±2%、60s±2% | 2 |
| 10 | 注射器密合性负压测试仪 | 负压：88kPa±5%；侧向力：0.25N±5%、1N±5%、2N±5%、3N±5%；记时：30s±2%、60s±2% | 2 |
| 11 | 输液器泄露正压测试仪 | 正压输出范围：120kPa～160kPa（可调） | 2 |
| 12 | 输液器泄露负压测试仪 | 负压输出范围：-10kPa～-30kPa（可调） | 2 |
| 13 | 流量测试仪 | 10kPa～200kPa，可任意设定压力输出值，误差不大于读数的±2.5% | 2 |
| 14 | 密封性测试仪 | 20kPa～200kPa，可任意设定压力输出值，误差不大于读数的±2.5% | 2 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器挠度和强度测试仪 | 强度测量范围：5～50N，分辨率0.01N，误差不大于±0.1N,挠度测量范围：0～50mm，分辨率0.01mm，误差不大于±0.1mm | 1 |
| 16 | 断裂力和连接牢固度测试仪 | 加值显示范围：5~70N，分辨率0.01N，误差不大于读数的±2%，可任意设定；试验速度： 500mm/min，50mm/min，5mm/min，误差不大于±5% | 1 |
| 17 | 手术刀片刃口锋利度测试仪 | 力值测量范围：0N～15N，分辨率0.001N，误差不大于0.01N；试验速度：600mm±60mm/min | 1 |
| 18 | 手术刀片弹性测试仪 | 下行测量距离：0～50mm，分辨率：0.01mm，变形量误差不大于±0.04mm | 1 |
| 19 | 显微投影测量仪 |  | 1 |
| 20 | 缝合线线径仪 |  | 1 |
| 21 | 万能材料试验机 | 传感器100N、200N、500N、5000N各一个，引伸计、气动夹具各一套 | 1 |
| 22 | 低温离心机 | -20～40℃，转速：100～6000 | 1 |
| 23 | 自动高压喷淋冷却灭菌器 |  | 1 |
| 24 | 白度仪 |  | 1 |
| 25 | 紫外分析仪 |  | 1 |
| 26 | 手术衣落絮试验仪 | 符合YY/T 0506.4的要求 | 1 |
| 27 | 手术衣微生物阻隔性试验仪 | 符合YY/T 0506的要求 | １ |
| 28 | 细菌和噬菌体过滤设备 |  | 1 |
| 29 | 空气浮游菌采集器 | 流速：100L/分钟，取样流速：100L/分钟，误差范围：± 2.5%，标准预设体积：50，100，250，500，1000升 | 1 |
| 30 | 净化工作台 | 净化等级：100级1 | 1 |
| 31 | 荧光度检测仪 | 光效：可达60000LUX | 1 |
| 32 | 渗水测试仪 | 0～600mm/min±5% | 1 |
| 33 | 医用口罩阻燃测试仪 | 12s±2s；温度为（800±50）℃ | 1 |
| 34 | 沾水度测量仪 | 25～30s/250ml | 1 |
| 35 | 静电测试仪 | 0.001μc～2μc±2×10-6c | 1 |
| 36 | 口罩密封度测定仪 |  | 1 |
| 37 | 口罩合成血液穿透试验仪 | 10.7kPa±1kPa | 1 |
| 38 | 医用防护服合成血液穿透试验仪 | 压力：1.75kPa±0.0001kPa，3.5kPa±0.002kPa,7kPa±0.0035kPa,14kPa±0.007kPa, 20kPa±0.01kPa, | 1 |
| 39 | 自动滤料测试仪 | 含标准滤膜、口罩泄露测试附件包 | 1 |
| 40 | 织物静水压试验仪 | 测压力范围0～200kPal,精确度：0.5%,升压速率：1.00kpa/min和6.0kpa/min可选 | 1 |
| 41 | 气溶胶发生器/度计 | 气溶胶浓度：１０～１００μｇ/Ｌ，检测浓度：0.0001～100μｇ/Ｌ | 1 |
| 42 | 织物胀破强度仪 |  | 1 |
| 43 | 纺织品气流阻力测试仪 | 空气流量调节范围：10L/min～100 L/min（600L/h～6000 L/h）；气流阻力测定范围：0～1kPa | 1 |
| 44 | 医用外科口罩阻菌性测试仪 |  | 1 |
| 45 | 荧光度测定仪 |  | 1 |
| 46 | 微压仪 |  | 1 |
| 47 | 初粘性测试仪 | 符合中国药典或相关标准要求 | 1 |
| 48 | 持粘性测试仪 | 符合中国药典或相关标准要求 | 1 |
| 49 | 蠕动泵 |  | 1 |
| 50 | 激光微粒分析仪 | 测试范围：2～150ｕm,进样体积：0.2ml～999.9ml，计数范围：0～9999999粒，检测微粒浓度：0～5000个/ml，相对标准偏差：RSD≤2%，准确度：规定值±10%，通道分辨率：≥90% | 1 |
| 51 | 尘埃粒子计数器 | 粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（ｕm） | １ |
| 52 | 折光仪 |  | 1 |
| 53 | 超纯水机 | 水质指标电阻率18.2兆欧，总有机碳<5ppb，配可定时、定量取水的采水臂；满足色谱、澄明度等实验用水 | 1 |
| 54 | 马弗炉 |  | 2 |
| 55 | 电子天平 | 0.1mg和0.01mg各1台 | 2 |
| 56 | 原子吸收分光光度计（带石墨炉） | 波长：190～870nm;波长准确度：0.1nm;灵敏度:火焰分析(Cu 2ppm)>0.32A;石墨炉分析(Mn 1ppb 20μl):>0.20 | 1 |
| 57 | 原子荧光分光光度计 | 检出限:砷、硒、铅、锡、碲、铋、锑<0.01μg/L;汞、镉≤0.001μg/L;锌≤1.0μg/L;锗≤0.05μg/L;精密度:≤1.0%;线性范围:大于三个数量级 | 1 |
| 58 | 紫外分光光度计 | 波长范围:190～900nm;分辨率:0.15nm;波长准确度：±0.3nm;波长重复性:±0.1nm;吸收度准确度:±0.002Abs(0-0.5Abs),±0.004Abs(0.5-1Abs)±0.2%T | 1 |
| 59 | 气相色谱仪（带顶空进样器） | 柱温箱：室温以上4℃～450℃；进样系统：带电子气路控制的分流/不分流进样单元1个；检测器氢火焰离子化检测器（FID）1台；电子捕获检测器(ECD)1台；顶空进样器 | 1 |
| 60 | ICP-MS | 具备多级杆组成的碰撞/反应池技术，灵敏度：低质量数：CO(59)≥70Mcps/ppm或Li(7):≥30Mcps/ppm；中质量数：IN(115)≥100Mcps/ppm或Y(89):≥80Mcps/ppm；高质量数：U≥100Mcps/ppm或T1(205):≥40Mcps/ppm；仪器信噪比：﹥200，000，000（﹥200M）信噪比=灵敏度、随机背景，1PPmIN溶液计算）；仪器检出限：低质量数元素：CO(59)﹤10ppt或≤1.5ppt，中质量数元素：IN(115)﹤1ppt,重质量数元素：BI(209)﹤1ppt.质谱校正稳定性﹤0.05amu﹤一天，0.1amu﹤一个月。同位素比精度﹤0.2﹪ 107Ag/109Ag. | 1 |
| 61 | 傅立叶红外光谱仪 | 显微镜光谱范围：ＭＣＴ检测器：≥７８００－６００cm；ＤＴＧＳ检测器：≥７６００－４５０cm；灵敏度：信噪比优于６０００：１；红外光源：高能量长寿红外光源，配显微镜采样附件。 | 1 |
| 62 | GC-MS | MRM灵敏度(MS/MS灵敏度) EI MRM 灵敏度: 100fg OFN ，s/n> 500:1（m/z 272 ion at m/z241 autotune）； MS灵敏度： 全扫描：EI 源 1pg OFN S/N ,s/n>300:1(扫描范围50～300u)； SIM方式 EI 源 25fg OFN S/N ,s/n>20:1； 最大扫描速率： ≥6200 amu/s； 离子源材料：整体非镀层惰性离子源； 离子源温度：150 ℃～350℃； 质量分析器: 控温四极杆，温度:106 ℃～200℃连续可调； 多反应监测采集速度(MRM): 大于500 MRM/秒 | 1 |
| 63 | 水法真空箱 | -105 Pa～0Pa | 1 |
| 64 | 手套测漏仪 | 1000mL | 1 |

12、残障人康复辅具检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态测试平台 | 2*2m ,0～30°可调，精度0.2° | 1 |
| 2 | 动态测试平台 | 4*10m ,0～15°可调，精度0.2° | 1 |
| 3 | 跌落测试机 | 要求能提起的质量：≥150kg；要求提起的高度：≥50mm；连续工作重复次数：≥7000次；要求有跌落计数器。 | 1 |
| 4 | 耐疲劳性试验装置 | 两直径为250mm±25mm的双辊，线速度为1.0m/s，有运转计数装置。 | 1 |
| 5 | 轮椅制动器疲劳测试仪 | 制动-松开的频率可调，范围：≤0.5Hz； 操作力可调，范围：10N～200N；连续工作重复次数：＞60000次。 | 1 |
| 6 | 摆锤冲击测试仪 | 摆锤角度0～90°可调 | 1 |
| 7 | 座椅冲击试验机 | 25kg,落球，高度可调 |  |
| 8 | 助听器测试仪 |  | 1 |
| 9 | 阻燃性试验装置 | 测试框架：背部450*300mm，座部：450*150mm，火源：香烟、火柴 | 1 |
| 10 | 静音屏蔽室（箱） |  | 1 |
| 11 | 测试用假人 | 100kg、75kg、50kg、25kg | 各1 |
| 12 | 框式助行架加载装置 | 载荷要求可调，载荷范围：＞1800N，载荷允差±2％；加载速率：＞800N/s；循环加载频率：≤1Hz；循环次数：＞200000次。 | 1 |
| 13 | 模型臂 | 腕关节点距手柄接触基准点的距离：6cm～8cm； 模型臂腕关节处角度调节：横向0°～40°（调节后能固定，且在承受大于1200N的负载力之后角度不变）。 | 1 |
| 14 | 手动轮椅车静态强度试验装置 | 载荷范围：0～2000N，载荷允差±2％；要求能手动或自动控制加载时间，范围：0～999s。 | 1 |
| 15 | 腋拐、肘拐加载装置 | 腋拐长度：1.0m～1.8m；肘拐长度（加装模型臂）：0.8m～1.5m。加载装置要求能循环加载。载荷要求可调，载荷范围：0～1600N，载荷允差±2％； 加载速率：＞250N/s；循环加载频率要求可调，频率范围：0.2Hz～5Hz；计数器计数范围：＞1000000次。 | 1 |
| 16 | 步入温控箱 | 温度：-40°～+60° | 1 |
| 17 | 雨淋试验机 | IP 3/4 | 1 |
| 18 | 越障测试台 | 阶梯高度：20mm～200mm， | 1 |
| 19 | 越沟宽度测试台 | 沟宽分别为100mm、150mm，沟深100mm | 1 |
| 20 | 最小回转半径测试台 | ≤0.8m | 1 |
| 21 | 耗电量测试仪 | 1.5级以上的功率表 | 1 |
| 22 | 电动轮椅车控制器疲劳试验机 | 0～100,000次 | 1 |
| 23 | 下肢假肢结构强度试验机 | 加载力：0～5000N ，频率：0～4Hz | 4 |
| 24 | 上肢假肢结构强度试验机 | 加载力：30～100N ， | 3 |
| 25 | 假脚结构强度试验机 | 加载力：0～5000N ，频率：0～4Hz | 2 |
| 26 | 矫形器强度试验机 | 加载力：0～3000N ，频率：0～3Hz | 1 |
| 27 | 关节角度测量仪 | 0～180° | 1 |
| 28 | 康复床强度试验装置 | 静载荷：180kg 冲击体：25kg ；加载力：0～1200N ，频率：0～1Hz | 1 |
| 29 | 综合动态疲劳试验机 | 频率：0～3Hz ，加载力：0～1000N | 1 |
| 30 | 声级计 | 精度：±3dB | 1 |
| 31 | 轮椅车测试道 |  | 1 |
| 32 | 测速仪 | 测量轮椅车速度：0km/h～20km/h，精度：±0.5km/h。 | 1 |
| 33 | 电池性能自动检测装置 | 0～60Ah | 1 |

13、诊断和治疗用辐射医疗器械检验实验室

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备技术参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毫米级小功率计 | 频率范围：0.05～12.4GHz； 功率范围：10μW～300mW；10% | 1 |
| 2 | 微波漏能测试仪 | 频率：0.915～12.4GHz； 密度范围：10μW/cm2～100mW/cm2±2.5dB | 1 |
| 3 | 红外辐照计 | 0～21.59mw/cm2 | 1 |
| 4 | 圆环测试卡 | 铝板直径：300mm、260mm、200mm、130mm； 厚度：5mm | 1 |
| 5 | 对比灵敏度测试卡 | 可测对比灵敏度：1.50%～7.00% | 1 |
| 6 | 分辨率测试卡 | 0.25～7.0Lp/mm | 1 |
| 7 | 图像亮度鉴别等级测试卡 |  | 2 |
| 8 | 光野照射野准确度测试卡 |  | 2 |
| 9 | CT剂量曲线测试系统 |  | 1 |
| 10 | CT模体（剂量模体、性能模体） | 高分不低于0.4mm、低分不底于2.5mm（性能模体）：直径32cm、16cm(剂量模体) | 2 |
| 11 | PET体模 | 符合GB/T18988.1标准的要求 | 2 |
| 12 | SPECT体模 | 符合GB/T18988.2标准的要求 | 2 |
| 13 | 伽玛照相机体模 | 符合GB/T18989标准的要求 | 2 |
| 14 | 乳腺机模体 |  | 1 |
| 15 | 数字减影血管造影（DSA）模体 | 符合GB/T 19042.3- 2005标准的要求 | 1 |
| 16 | 狭缝式实时测焦点仪 | 最小焦点：0.01mm | 1 |
| 17 | X射线多功能测试仪 | 20～150kV；0.1ms～9999s； 0.1 uGy～2000Gy、11uR～200KR； 0.2uGy/s～580mGy/s、23uR/s～66R/s | 3 |
| 18 | X射线单色分析仪 | 3300埃～10000埃 | 1 |
| 19 | X射线荧光亮度计 |  | 1 |
| 20 | 数字式毫安秒表 | 0～1999mAs | 3 |
| 21 | 数字式千伏峰值表 | 0～165kV | 3 |
| 22 | X射线辐射时间表 | 0.001ms～9999s | 3 |
| 23 | X射线管测试装置 |  | 1 |
| 24 | X射线管固有滤过测试装置 |  | 1 |
| 25 | X射线管焦点测试仪 | 11组线对模型组成0.6～3.35 LP/mm； 焦点：0.5～2 mm | 1 |
| 26 | X射线管转速仪 | 2400～3000转/分 可测5000～20000转/分 | 1 |
| 27 | X射线泄漏辐射巡测仪 | 0～500uR/h、0～5 m R/h、0～50 mR/h、 0～500mR/h、0～5R/h | 3 |
| 28 | 变频、变压测试仪 | 45～600HZ； 0～1200V ；100kVA | 1 |
| 29 | 磁场强度测试仪 | 0.17T～3.2T | 1 |
| 30 | 磁共振模体 | 磁场均匀性、信噪比、空间分辨率、密度分辨率、几何线性、T1，T2值 | 1 |
| 31 | 逸散磁场测试仪 | 19.99mT；199.9mT；1999mT | 1 |
| 32 | SAR测试装置 |  | 1 |
| 33 | 磁场时间变化率（dB/dt）测试装置 |  | 1 |
| 34 | 大型医用诊断X射线机 | 40kV～150kV、50mA～500mA(摄影)、带透视功能 | 1 |
| 35 | 低剂量X射线测试仪 | 0～1000μGy | 1 |
| 36 | 辐射剂量仪 | 剂量：10nGy～200Gy、1.15uR～23000 R 剂量率：100uGy/S～500mGy/S、 11.4uR/S～57.0R/S | 3 |
| 37 | 高压电缆测试装置 | 符合GB/T 19042.3- 2005标准的要求 | 1 |
| 38 | 高压发生器电介质强度试验装置 | 180kV | 1 |
| 39 | 光野亮度/对比度测试仪 | 0.5～100000cd/m2 | 1 |
| 40 | 激光胶片扫描分析仪 | 光学密度：0～4.0OD；图像深度：12级、8极灰度输出；胶片扫描尺寸：宽度：20cm～35.6cm；长度：20cm～129.5cm；空间分辨率：好于1%或2个像素 | 1 |
| 41 | 漏射线测试系统 | 能量大于100keV的β射线, 能量大于7keV的γ和X射线 | 1 |
| 42 | 模拟定位机立体定位测试装置 |  | 1 |
| 43 | 屏幕亮度计 | 0.5～100000cd/m2 | 1 |
| 44 | 小型医用诊断X射线机 | 50kV～85kV、0～30mA、带透视功能 | 1 |
| 45 | 影像增强器测试装置 |  | 1 |
| 46 | MTF分析仪 |  | 1 |
| 47 | 隔离调压变压器 | 418V，100kVA | 5 |
| 48 | X射线防护室以及防护设备 |  | 5 |
| 49 | 标准铝片、标准铜片、标准铅片 | ≥99.99% | 各1套 |
| 50 | 供电系统 | 400kVA | 1 |
| 51 | 自动洗片机 | 片幅：17×17英寸 | 1 |
| 52 | 活度计 | 测量范围：＞1000MBq； 本底计数：≤0.06MBq； 测量不确定度：6% | 1 |
| 53 | 内照射剂量仪 | 0.05～100μsv/h； 精度：0.1μsv/h；±5% | 1 |
| 54 | 三维水箱系统 | 1）扫描范围：495×495×495mm； 2）胶片扫描范围：495×495mm 光密度范围：0～4 OD； 3）剂量测量范围：0.1PA～1.0μA；5PC～10μC ； 4）定位精度：±0.5%；分辨率：0.1mm； 5）分辨率：0.1 OD； 6）精度：2%；分辨率：0.1% | 1 |
| 55 | A型/M型超声诊断设备性能试验装置 | 符合IEC61847标准要求 | 1 |
| 56 | 标准超声源 |  | 1 |
| 57 | 超声换能器、激励/接收单元组 | 2.5MHz，3.5MHz，5.0MHz，7.5MHz，10MHz等各一组 | 1 |
| 58 | 水听器、放大器组 | 0.4，0.5，0.6，1.0mm薄膜、针状水听器等各一组 | 1 |
| 59 | 测量显微镜及图像测量系统 | 测量精度优于0.01mm | 1 |
| 60 | 超低频信号发生器 | 频率范围：0.001Hz至10kHz | 1 |
| 61 | 多用途超声模块 | 深度：≥180mm，盲区：0-10mm等 | 3 |
| 62 | 分辨率测试专用模块 | 纵向分辨率最小0.5mm，横向分辨率最小1.0mm | 3 |
| 63 | 超声多普勒仿血流模块 | 流速范围：50～2000mL/min | 2 |
| 64 | 灰度模块 | 相对于背景声学媒质-15dB至+12dB | 1 |
| 65 | 近场测试专用模块 | 盲区：0-10mm，最小横/纵向分辨力：0.5mm | 1 |
| 66 | 三维超声模块 | 容积靶，标称容积 | 1 |
| 67 | 超声分析仪 |  | 1 |
| 68 | 数字频率计 | 0～100MHz | 1 |
| 69 | 超声外科手术设备声功率测量系统 |  | 1 |
| 70 | 除颤器防护效应试验装置 | 放电回路中电感为500μH，电阻为50Ω;测试电压+/-5KV;内置10Hz信号发生器;最大放电频率：2次/分钟 | 1 |
| 71 | 超声功率测量装置 |  | 1 |
| 72 | 高频衰减器 | 频率范围：0至30MHz，衰减范围：0至130dB | 1 |
| 73 | 高强度聚焦超声声场参数测量系统 |  | 1 |
| 74 | 瓦级超声功率计 | 2mW～30W，分辨率：2mW | 1 |
| 75 | 毫瓦级超声功率计 | 0.1mW～100mW | 1 |
| 76 | 换能器温升测量装置 | 测量精度优于0.1℃ | 1 |
| 77 | 活塞往复式多普勒试验装置 |  | 1 |
| 78 | 频谱分析仪 | 频率范围：20Hz～40MHz 幅度范围：-137dBm至+30dBm | 1 |
| 79 | 超声诊断设备水听器声强测量系统 |  | 1 |
| 80 | 胎儿监护仪胎心率测量装置 | 心率测量范围：50～250次/分 | 1 |
| 81 | 胎心仪综合灵敏度试验装置 | 综合灵敏度测量范围：70～120dB | 1 |
| 82 | 线靶式多普勒试验装置 | 流速模拟速度：20～200cm/s | 1 |
| 83 | 阻抗分析仪 | 测量范围：0.0001Ω至1.2999MΩ | 1 |
| 84 | 低能射频防护巡视仪 | 0～1000μsv/h | 1 |
| 85 | 脉冲大功率计 | 300MHz～3GHz 200kW | 2 |
| 86 | 射频漏能测试仪 | 0.4～40GHz | 1 |
| 87 | 通过式功率计 | 100mW～10kW 450kHz～2.7GHz | 2 |
| 88 | 微波频率计 | 0.1～26.5GHz | 2 |
| 89 | 直读波长表 | 0.1～40GHz | 2 |
| 90 | 超声有害辐射测量装置 | <100mW/cm2 | 2 |
| 91 | 毫米波频率计 | 0.1GHz～40GHz | 1 |
| 92 | 体层摄影试验装置 | 体层高度规、针孔测试体、体层厚度测试器 | 1 |
| 93 | 防散射滤线栅物理特性测试装置 |  | 1 |
| 94 | 面积乘积剂量仪 | 重复性：＜1%；能量响应：100kV优于8%；剂量面积乘积率：最小0.01μGym2/s、最大3000Gym2/s；线性：优于2%；有效面积大于146mm×146mm | 1 |
| 95 | 垂直位置试验器件 |  | 1 |
| 96 | 准直试验器件 |  | 1 |
| 97 | 灰阶试验器件 |  | 1 |
| 98 | 乳腺摄影立体定位装置试验器件 |  | 1 |
| 99 | 牙科体模 |  | 1 |
| 100 | 数字成像探测或处理部分的牙科体模 |  | 1 |
| 101 | 针孔照相机 |  | 1 |
| 102 | 量热计 |  | 1 |
| 103 | 泄漏辐射测试系统 | 0.5Sv～10Sv | 1 |
| 104 | 手控脉冲发生接收仪 | 脉冲发生器:上升时间典型值优于2ns;脉冲电压-180V；接受器带宽1kHz～75MHz;电压增益0-39dB可选 | 1 |
| 105 | 机控脉冲发生接收仪 | 脉冲发生器:上升时间典型值优于7ns;脉冲电压-300V；接受器带宽1kHz～35MHz;电压增益20,40,60dB可选 | 1 |
| 106 | 超声材料声衰减声速测试系统 | 符合GB/T15261要求 | 1 |
| 107 | CR-DR模体 | 对比度范围:12级 | 1 |
| 108 | MR伪影模体 | 尺寸:33cm33cm10cm 适合空间线形测量;适合信噪比测量 | 1 |
| 109 | IMRT剂量验证模体 | 头颈模体;胸腔模体;骨盆模体;均匀模体 | 1 |
| 110 | 声场测试系统 | 运动最小步进：≤12微米/步；运动精度：<25微米；最大运动速度：≥1200步/秒或13毫米/秒 | 1 |